ООО «ТехПроСервис»

664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 31, оф.203,  8(3952) 66-08-75

e-mail: terrion38@mail.ru, сайт: tehproservis.ru

ИНН 3849037253,  КПП 384901001,

Р/с 40702810618350031255, К/с. 30101810900000000607, БИК 042520607 Байкальский банк Сбербанка России, г. Иркутск

Лабораторный влагомер зерна «Фауна-МЛ»  представляет собой микропроцессорный прибор, предназначенный для измерения влажности (массовой доли влаги) зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки. Влагомер используется при сушке уборке и хранении, а также при переработке на предприятиях, где необходим экспресс-анализ влажности отобранных проб.

В основе работы влагомера использован диэлькометрический метод измерения влажности сыпучих материалов.

Алфавитно-цифровой дисплей  на русском языке с подсветкой.

Во влагомере предусмотрена автоматическая компенсация температурной погрешности измерений влажности. Датчик температуры находится в измерительной камере и позволяет определить температуру зерна.

Влагомер имеет функцию усреднения значения влажности по 5 измерениям.

Диапазон измерения влажности:

зерновые 4...35 %;

масличные 6...20 %.

Коррекция значений градуировки на ± 4% позволяет  подстраивать значение влажности по каждой зерновой культуре, используя показания сушильного шкафа

Измеряемые культуры (16 культур):

Пшеница, Рожь,  Ячмень, Овёс, Гречиха, Рапс, Подсолнечник, Кукуруза, Рис, Горох, Соевые бобы, Просо, Лён, Горчица, Тритикале, Клевер.

| Разрешающая способность - | 0,1 %. |
| --- | --- |
| Диапазон измерений влажности: |  |
| зерновых культур - | от 4,5 до 35,0 %; |
| масличных культур - | от 6,5 до 20,0 %. |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений: |  |
| в диапазоне до 17 % - | от 0,5* до 1,0 %; |
| в диапазоне свыше 17 % - | от 1,0* до 1,5 %. |
| Сходимость *** при гранулометрических размерах культуры: |  |
| в диапазоне от 0,8 до 3,0 мм - | 0,1%; |
| в диапазоне от 3,0-6,0 мм - | 0,2%. |
| Ручная коррекция показаний влажности - | ± 4,0 %. |
| Время единичного измерения - | 20 с. |
| Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур | от 5 до 40 0С. |
| Автоматическое усреднение последовательных результатов измерений | от 2 до 5. |
| Диапазон наблюдений (контроля) температуры влагомера - | от 5 до 40 0С |
| Автоматическое отключение электропитания после проведения измерения - | через 10 с. |
| Объем измерительной камеры - | 270 см3. |
| Электропитание - | батарея 9 В. |
| Напряжение включения сигнализации о замене батареи - | (7,0 ± 0,2) В. |
| Габаритные размеры влагомера - | 191х 104 х 56 мм. |
| Масса влагомера - | 330 г. |
| Габаритные размеры дозатора - | 110х55 х 100 мм. |
| Масса дозатора - | 80 г. |

Влагомер комплектуется засыпным устройством, обеспечивающим постоянство объема пробы и упорядочения укладки сыпучего вещества, загружаемого в измерительную камеру влагомера.

Цена, с НДС  - 15 900 руб

Влагомер зерна WILE 55.

Прост в использовании и надёжен..

большой дисплей и прочный алюминиевый  корпус

Влагомер зерна WILE-55  работает в области высоких частот с использованием системы компенсации температуры - оснащен  внешним и внутренним температурными датчиками, один располагается внутри корпуса, другой в пробоотборнике. При закручивании крышки происходит уплотнения исследуемой навески.

Поэтому влагомер зерна Вайл-55 позволяет измерять влажность зерна более точно, чем другие влагомеры с более низкой рабочей частотой или с непрессованными образцами.

Влагомер зерна имеет шкалу прямого считывания для 12 различных видов зерна, наиболее часто используемых. Выбрать какой либо из 12 типов зерна можно простым нажатием кнопок.

Другая особенность Wile-55, способность калибровать прибор под специфические потребности вашего хозяйства, если это требуется. Прибор легко возвращается к заводской калибровке. Каждый режим измерения хранится в памяти прибора.

Wile 55 так же имеет функцию автоматического усреднения полученных результатов Максимальное количество запоминаемых результатов - 99

Технические характеристики:

- Погрешность измерения влажности, %

-  в диапазоне от 5 до 20% не более 1,0

-  в диапазоне свыше 20 и до 35% <=1,5

- Диапазон измерения зерна и семена  8-35 %

- Диапазон измерения масличных культур  5-25 %

- Разрешение  0,1 %

- Погрешность измерения влажности  ±0,5 %

- Объем памяти  99 ячеек

- Тип элемента питания  батарея «Крона», 9 В

- Время измерения  не более 5 секунд

- Рабочая температура   0...+40 °С

- Вес  800 г

- Габаритные размеры прибора   178 х 68 мм

Имеет в базе 16 калибровок для самых распространённых культур.  Измеряемые  культуры: пшеница, ячмень, гречиха, рапс, подсолнечник, кукуруза, бобы, рис, овес, рожь, сорго, горох, соевые бобы, семена льна, горчица, нут, люцерна.

Цена, с НДС -    22 425 руб

Влагомер зерна с размолом Unimeter Digital

Благодаря технологии размола и уплотнению анализируемой навески влагомер обеспечивает более высокую точность измерений. По факту, погрешность полученного результата не превышает 0,2 - 0,5%.

Особенности:

- Легкочитаемый ЖК-дисплей;

- Автоматическое усреднение результатов нескольких измерений;

- Возможность внесения поправки к заводским калибровкам ±10%;

- Отображение заряда батарейки на дисплее;

- Емкость для отбора проб зерна встроена в крышку влагомера;

- Кейс, кисточки для очистки измерительного цилиндра и 9 В батарейка входят в комплект поставки;

- Измерение влажности до 32 различных культур;

- Измерение температуры;

- Автоматическое отключение электропитания.

- Точность +/- 0,5%

- Усреднение результатов измерений    - есть автоматически

- Введение поправки к калибровке -  есть

- Температура измерения   - 0 – 50 °C

- Принцип измерения - резистивный

- Элемент питания  - Алкалиновая батарейка 9 В

- Температура измерения  - 0 – 50 °C

- Масса  - 1,6кг (нетто) 2,2 кг (брутто)

Дополнительно вы можете вносить корректировку в заводскую калибровку в пределах 10% (+, –), а значит самостоятельно создавать необходимую вам калибровку. Это очень удобно в работе.

Влагомер прост и удобен в использовании: засыпьте пробу зерна, закрутите крышку до необходимого уровня, выберете измеряемую культуру и нажмите кнопку запуска измерения. Сжатие образца обеспечивает однородность зерна и делает результат измерения менее зависимым от действий пользователя. После проведения измерения просто высыпьте пробу и протрите камеру — влагомер готов к очередному измерению.

Цена, с НДС  27 500 руб